Погрешности замеров и интерпретации показателей электропроводности и рН

Случилось так, что молодые, не обученные в должной мере химики-аналитики задали поразительный для меня наивный вопрос: какой коэффициент надо применить в электронном кондуктометре, чтобы он правильно показывал солесодержание среды. Оказалось, что в целях рекламы и продвижения своего прибора его разработчики втюхивали идею, что мол достаточно только поставить нужный коэффициент и можно выключить свои мозги – все, что нужно, сделает прибор. Сознавая, какой туман занимает место правильных представлений в головах моих молодых коллег, я попытался объяснить, что прибор – это не замер каких-то фантазий. Это лишь прибор, который замеряет только электрический ток (кондуктометр) или электрическое напряжение (рН-метр), а фантазии на это навешивают уже люди. Ну и, соответственно, я попытался проиллюстрировать на примерах природу вещей. Так и родилась данная статья. Вместе с этой статьей вы также можете смотреть фрагменты в файле Фрагмент.xls, Лист1.

Президент Рузвельт,  если не ошибаюсь, любил задавать такой вопрос: Если  ногу назвать хвостом,  то что это будет - нога или хвост? Правильный ответ - нога, ибо изменение названия не меняет природы вещей.

Однако изменение названия может создать  изрядную  путаницу относительно природы вещей.  Все слова,  названия,  термины, утверждения и даже высказывания лапшенаушинавешивателей от коммерсантов, касающиеся нашей темы, должны пониматься не буквально, а в контексте. Но если вы не знаете контекста, то лучше начинать с того, чтобы отказаться от него.

Итак, нет у нас с вами  рН-метров,  рNa-метров,  солемеров, кремнемеров и т.д.,  и прочее. Есть у нас только милливольтметры высокого сопротивления,  кондуктометры и фотоколориметры. Мы можем  сталкиваться  с  десятками модификаций - старыми и новыми - этих приборов,  но ничего другого,  кроме названного, у нас нет. Все  прочее - от лукавого.  Если вы этого не поймете сейчас,  то рискуете оставаться под гипнозом условных названий до  тех  пор, пока жизнедеятельность ваша в качестве химиков-энергетиков будет продолжать иметь для вас смысл.

Но вот  показания  этих  приборов  мы можем употреблять для разных целей. Для каждой из этих целей обычно строится своя приборная  шкала.  Это надо очень четко и однозначно понимать,  что милливольты, характеризующие разность электрических потенциалов, можно  посредством  шкалы перевести в значения рН или рNa или во что-то еще.  Измеряемую на фотоколориметрах оптическую плотность можно посредством шкалы перевести в кремнесодержание, содержание жесткости и т.д.  А микросименсы,  характеризующие  проводимость (величину, обратную сопротивлению), можно посредством шкалы перевести в солесодержание, влагосодержание или во что-то еще.

Каждый, по  утверждению Косьмы Пруткова,  должен быть употреблен на своем месте, ибо и надбрюшник, носимый без надобности, вреден.  Подобно этому и каждая шкала должна быть употреблена на своем месте,  ибо неуместное ее употребление только вредно.  Тот же Косьма Прутков упреждал:  Если на клетке слона видишь надпись "буйвол", не верь глазам своим.  Так и вы, молодые коллеги, если вы на кондуктометре видите надпись "солесодержание", то не верьте глазам своим.  Надпись "буйвол" надо вернуть на клетку буйвола, а шкалу "солесодержание" можно применить только тогда, когда вы воткнули датчик в воду с NaCl или с другими твердыми  солями, а не с углекислотой. Потому что углекислоты или аммиака в разных водах бывает очень много и они  могут  создать  гораздо  большую электропроводность, чем электропроводность твердых солей.

Уверяю вас,  что времена алхимии, когда посредством манипуляций и  заклинаний  можно  было из сурьмы получить золото,  уже прошли и духи от нас тоже отвернулись. Поэтому, чтобы вам ни говорили новые  мудрецы  и  мудрецы от коммерсантов,  не пытайтесь посредством простого переключения шкалы приборов создать из  углекислоты или аммиака,  которые у нас,  химиков-энергетиков,  не принято называть солесодержанием,  соль,  подобную NaCl. Это совершенно бессмысленное и, более того, вредное занятие - пытаться посредством переключения шкалы  определять  солесодержание  там, где его нет, или там, где его почти нет против вклада в электрическую проводимость аммиака и/или углекислоты или других  подобных газовых  составляющих,  которых в новых ВХР появилось уже аж до черта.  Я уже так часто сталкиваюсь с  нелепостями  по  этому вопросу, что они уже наводят на меня тоску.

Конечно, раньше для нас типичны были воды с высоким солесодержанием и относительно малым содержанием в них угольной кислоты.  Отсюда и эта путаница с "солемерами", тянущаяся до сих пор. Конечно,  коммерсанты могут рекламировать приборы со шкалами узкого назначения,  говорить,  что их можно применять  без  всяких оговорок,  и это тоже создает туман в неискушенных знаниями мозгах.  Конечно,  есть и приборы со встроенными в них программами, которые могут  что-то определить расчетным,  косвенным путем,  и этот факт тоже может сбивать с толку.  Но почему нас должен сбивать  с толку прибор,  который ничего не делает кроме того,  что воспроизводит  одни и те же свои показания  в  разных  масштабах шкал?

Итак, электропроводность водных сред,  которая порой по недомыслию или  по  зловредности  обзывается  солесодержанием  или как-то еще.

В воде бегают катионы и анионы.  Как те,  что мы относим  к солесодержанию,  так и те, что мы относим к газовым составляющим воды.  Все они,  милые, и создают электропроводность, потому что они не только бегают,  а и несут с собой электрический заряд. Но вот бегают-то они с разной скоростью - каждый катион  или  анион со своей.

Эта индивидуальная характеристика иона так и  называется  - подвижность. Подвижность  Н-иона раз в 5 больше таковой для прочих катионов, а подвижность ОН-иона тоже в несколько раз больше, чем у  сотоварищей  анионов.  Эти особенности Н- и ОН-ионов надо четко помнить, чтобы в очередной раз не нахомутать в использовании того, что показывает прибор.

Еще надо знать, что сумма подвижностей ионов, умноженных на их концентрацию, и составляет электропроводность водного раствора.

Еще надо знать, что значения подвижностей зависят от температуры. А как же иначе?  - чем выше температура, тем быстрее мечутся в воде эти катионы и анионы.

Еще надо знать,  что количество ионов зависит от того, насколько сильно  диссоциирует  на  ионы данное вещество (например, NH4OH или угольная кислота).

Еще надо знать,  что и степень диссоциации вещества зависит от температуры. А как же еще? - чем выше температура, тем чаще и сильнее долбают  недиссоциированную  молекулу вещества ее соседи (в основном соседние молекулы воды).

Еще неплохо было бы знать о том,  что подвижности ионов зависят и от концентраций.  Чем больше этих ионов,  тем больше они мешают друг   другу,  поэтому  точной  пропорциональности  между электропроводностью раствора,  скажем,  NaCl и его концентрацией может и не быть.

Кроме того,  неплохо бы помнить о том, что когда мы разбавляем какой-то  раствор  не  идеально  чистой  водой (а где такую взять?), то мы при этом привносим и  фоновую  электропроводность этой воды.

Если мы доводим до кипения пробу, то углекислоты в ней становится меньше, а при последующем охлаждении углекислота возвращается, но не в исходном количестве, а в количестве, равновесном по отношению к температуре пробы и по отношению к содержанию углекислоты в окружающей воздушной среде.

Если мы  упариваем  пробу,  то  растет солевая составляющая ее электропроводности и погрешность от влияния углекислоты  становится меньше.

Если мы доводим до кипения или упариваем  Н-катионированную пробу, то  воздействие углекислоты станет еще меньше и из-за того, что уменьшится ее равновесное количество,  и из-за того, что диссоциация угольной  кислоты  в  этой  пробе  будет подавлена в большей мере, чем в исходной (не Н-катионированной) пробе.

Что касается рН, то он тоже может быть связан с электропроводностью пробы.  Например, если мы возьмем раствор HCl, то каждой точке  ее  концентрации  будет  соответствовать  одна  точка электропроводности (если, конечно, температура раствора постоянна) и  одна точка значения рН.  Мы можем определить концентрацию раствора HCl и по его электропроводности и по его рН.

Однако вы пока что усвойте эти нехитрые истины,  а я, с вашего позволения, переведу дух и продолжу тему в следующий раз.

Я не буду говорить об автоматизированных системах  управления  и  о приборах со встроенными программами робототизированных действий.  Я говорю о приборах,  с которыми мы,  химики,  обычно имеем дело и еще долго будем иметь с ними дело впредь.

Так вот, здесь надо усвоить две аксиомы:

a) Прибор  это устройство,  вырабатывающее электрический сигнал при его взаимодействии с измеряемой средой;

б) Прибор это устройство, не имеющее мозгов.

Именно в силу названных свойств кондуктометр не может  сказать вам сколько натрия в парах, когда вы переключаетесь со шкалы электропроводности на  шкалу,  где  обозначен  этот  долбаный NaCl.  Даже  если на этом приборе есть еще десяток разных хитрых шкал,  придуманных провокаторами от инженеров,  все равно только вы посредством своих действий и мозгов можете сказать сколько же на самом деле имеется этого NaCl.  Я говорю об этом  раздраженно потому, что уже устал объяснять эти грубейшие ошибки в интерпретации электропроводностей,  которые совершаете не только вы, молодые коллеги,  но и специалисты, гораздо опытнее вас. Прямо какие-то мистики, а не инженеры - что показывает безмозглый прибор на дурацкой шкале, то и принимается за природу вещей.

Однако пора уже и ближе к делу.

Говорят, что глаза это окна мозга в мир. Вот мы и попробуем через эти окна добраться до мозгов.  То бишь, перейдем к картинкам.

Представьте, что вы находитесь в атмосфере азота  в  кислородных  костюмах и здесь вы приготовили несколько разных растворов чистейшего NaCl в чистейшей воды. То есть, в растворах у вас лишь NaCl и никакой там углекислоты.  Температура всех растворов 25 оС.

Тогда, построив графики, вы получите следующую картинку.

где по оси X - концентрация NaCl в мкг/л,  а по оси Y  показания прибора по шкале электропроводности в (мкСм/см)*1000 и показания прибора по шкале NaCl в мкг/л.  Верхняя кривая  здесь  показания шкалы  в  (мкСм/см)*1000,  нижняя  -  показания  по шкале NaCl в мкг/л.

Теперь охладим растворы до 15 оС и построим новый график.

Верхняя и нижняя кривая имеют прежний смысл, а средняя - не показания прибора, а фактическое содержание NaCl в мкг/л.

Как мы  с вами видим,  уже на этом простейшем примере шкала для определения содержания NaCl демонстрирует нам какую-то ерунду.  У меня не хватит запаса добродушия,  чтобы сочинять для вас научную диссертацию по поводу того, как следует пользоваться такой  шкалой или прочими подобного рода достижениями цивилизации, а у вас не хватит терпения,  чтобы эту диссертацию изучать.  Так что  давайте  забудем  об этой шкале солесодержаний с непонятным для вас контекстом ее использования,  как и о прочих шкалах  или трюках  подобного  рода.  Давайте  договоримся далее не задавать убийственных вопросов по этому поводу ни мне,  ни другим  коллегам.  А  давайте  будем  взамен всей этой галиматьи пользоваться только тем,  что всегда имеет безусловный,  а не химерный смысл. Короче говоря,  я не знаю, что такое шкала солесодержаний и прочее подобного рода трюкачество,  я знаю  только  то,  что  такое электропроводность растворов,  и только по этому аспекту кондуктометрии я могу с вами о чем-то осмысленном говорить.

Ну а теперь придадим нашему первому графику для t=25 оС нормальный, человеческий вид:

где по шкале Х - электропроводность в мкСм/см, а по шкале Y - содержание NaCl в мкг/л.

А для разных температур раствора NaCl - 15, 20, 25, 30 и 35 оС - этот график будет иметь вид:

где верхняя кривая отвечает t=15 oC, а нижняя  -  35 оС.

Возможно, вас озадачит такое "неожиданное" расположение кривых?  Но если вы присмотритесь,  то заметите, что одной и той же концентрации  раствора отвечает тем большее значение электропроводности,  чем большее значение его температуры. То есть, именно то, чего и следовало ожидать.

Если же мы сделаем Н-катионированные пробы наших растворов,

то получим график аналогичного вида в диапазоне t=15--35 oC:

где электропроводность Н-катионированных проб по сравнению с исходной электропроводностью выросла в несколько раз.

Теперь соорудим  с вами имитаты котловой воды:  для чистого отсека возьмем соотношение NaOH/NaCl=0,2  мг-экв/мг-экв,  а  для солевого  -  соотношение  NaOH/NaCl=0,3 мг-экв/мг-экв.  Померяем электропроводность этих имитатов,  затем все это вернем в  форму NaCl посредством титрования имитатов HCl по фенолфталеину и снова замеряем их электропроводность.  То есть, сравним электропроводности нетитрованных и титрованных проб:

Здесь по оси Х концентрация солей в пересчете на NaCl, а по оси  Y  - электропроводности растворов в мкСм/см.  Нижняя кривая соответствует электропроводности оттитрованных проб,  средняя  - неоттитрованных  проб чистого отсека,  верхняя - неоттитрованных проб солевого отсека.

Нетрудно заметить,  что  одним и тем же электропроводностям нетитрованных проб отвечают разные их солесодержания в пересчете на NaCl. Если пользоваться такими испорченными солесодержаниями, то мы получим испорченные кратности упаривания солей и испорченные  оценки работы котлов.  На графиках ошибки не выглядят очень большими,  но на практике это порой приводит к совершенно неверным оценкам эффективности работы ступенчатого испарения котлов.

Однако реально мы с вами в атмосфере азота работать, конечно,  не  будем.  Возьмем для начала сверх чистую воду без всяких там NaCl и подождем пока  установится  углекислотное  равновесие этой  пробы с внешней средой.  При этом создадим в нашей комнате такую же концентрацию углекислого газа, как в среднем в атмосфере. И получим для разных температур в диапазоне 15--35 оС:

Электропроводность, мкСм/см	   Условный NaCl, мкг/л

До хрена же, братцы, получается этого условного натрия там, где его и вовсе нет! Та электропроводность, что на левом графике, это поправка, которую следует вычесть из электропроводности пробы, чтобы по этой исправленной электропроводности судить уже (по ранее приведенным графикам) о реальном содержании солей. Если мы эту поправку вычтем из электропроводности паров, то кроме ошибки в  этой  разности  скорее всего не останется ничего.  Потому что идеально точно мерять электропроводности нам никогда не удается. Тем не менее, привожу и, может быть, более понятный для вас график зависимости содержания NaCl в мкг/кг от  электропроводности, равновесной по отношению к атмосферному воздуху пробы для температур пробы 15, 25 и 35 оС:

t=15 oC		   t=25 oC		    t=35 oC

Что-то вразумительное вы можете получить разве что при концентрации  соли в пробе не менее 100 мкг/кг в пересчете на NaCl. Если же у вас этой концентрации,  скажем, примерно 20 мкг/кг, то сначала такую пробу надо упарить в пять раз и дождаться пока она остынет. Но и тут есть вопрос в чем упаривать пробу. Ведь стекло может выщелачиваться и прибавлять в пробу что-то от себя.

Теперь тот же "фокус", но для Н-катионированных проб:

t=15 oC		  t=25 oC		    t=35 oC

Электропроводности, как видим,  стали несколько повыше,  но особых  преимуществ  эта операция Н-катионирования пробы в рассмотренном диапазоне концентраций - NaCl=0--160 мкг/кг - не дает, хотя на уровне интуиции я,  сознаюсь, ожидал от нее большего эффекта. Но если мы пытаемся подобным образом анализировать  питательную  воду  или пар,  содержащие аммиак или прочие амины,  то предварительное Н-катионирование проб необходимо.

Однако если  вам  все же не нравится пользоваться подобными картинками,  то можно предложить коротенькие программы, работающие  в диапазоне NaCl=0--500 мкг/кг и t=10--50 оС с погрешностью экстраполяции до 2 мкг/кг в пересчете  на  натрий,  что  гораздо меньше погрешности самого замера.

NaCl при контакте с воздухом:

| t | Ut | NaCl |  |
| --- | --- | --- | --- |
| оС | мкСм/см | мкг/кг |  |
| 15 | 0,75 | -2,131 | Если NaCl<0, то занижено значение Ut |
| 15 | 0,85 | 48,794 |  |
| 15 | 0,95 | 99,63 |  |
| 15 | 1,05 | 150,38 |  |
| 15 | 1,15 | 201,04 |  |
| 15 | 1,25 | 251,6 |  |
| 15 | 1,35 | 302,08 |  |

H-проба при контакте с воздухом:

| t | Ut | NaCl |  |
| --- | --- | --- | --- |
| оС | мкСм/см | мкг/кг |  |
| 15 | 0,737 | -0,906 | Если NaCl<0, то занижено значение Ut |
| 15 | 0,8 | 18,264 |  |
| 15 | 1 | 75,192 |  |
| 15 | 1,2 | 127,42 |  |
| 15 | 1,4 | 176,1 |  |
| 15 | 1,6 | 221,97 |  |
| 15 | 1,8 | 265,61 |  |

Если в  воздухе помещения содержание углекислого газа больше, чем принято в расчете, то концентрация NaCl, рассчитанная по этим фрагментам, будет завышенной.

Теперь о качестве наших данных.  Всегда сохраняйте исходную информацию.  Если вы записали показания прибора - электропроводность или рН,  - то запишите и температуру измеряемого раствора. Для  рН укажите был ли при замере включен термокомпенсатор и вообще посмотрите по инструкции к прибору,  что он делает при отклонении  температуры пробы от стандартной температуры.  Когда вы определяете в пробе рН,  электропроводность или гидратную щелочность,  особенно в пробе с большим исходным содержанием углекислоты,  то имейте ввиду, что ваша проба уже не та, что была в момент ее отбора.  Неведомое количество углекислоты уже успело перейти из пробы в воздух или наоборот.

Из Винницы как-то позвонили и спросили, как нужно откорректировать рН по температуре. Как раз этого может быть и не следует делать на объекте. Во всяком случае записывайте исходные рН и температуру пробы,  а колонку для скорректированного значения рН предусмотрите отдельно.

Теперь о том,  как скорректировать рН.  Боюсь,  что в общем виде  на  этот "простой" вопрос вам не ответит и сотня мудрецов. Вот так,  например,  выглядит зависимость рН от температуры  для абсолютно чистой воды.

То же, но при контакте с воздухом:

То же при содержания свободной углекислоты 1 и 3 мг/л:

А вот поправка рН на температуру для этих двух графиков оказалась одинаковой:

Переход от измеренного pHt к рН при t=25 оС для этих графиков можно сделать по формуле:

pH25=pHt+dpH

dpH можно рассчитать по следующему фрагменту:

| t | dpH |
| --- | --- |
| 10 | -0,056 |
| 20 | -0,015 |
| 25 | 0 |
| 30 | 0,0114 |
| 40 | 0,0258 |
| 50 | 0,0304 |

Более строгим  подходом было бы взять не 1 и 3 мг/л свободной углекислоты, а 1 и 3 мг/л общей (недиссоциированной и диссоциированной) углекислоты. Этот фрагмент, при желании, вы найдете на Лист4,  но результаты по этому фрагменту не будут существенно отличаться от приведенных на этом Листе.

Имейте ввиду,  что фрагменты для углекислоты приведены применительно к водам, где кроме углекислоты нет щелочей или кислот и,  в частности, нет аммиака. Подобное случается только на некоторых ТЭС с котлами среднего давления.

А для аммиака в чистой воде и при отсутствии в  ней  прочих щелочей или кислот и,  в частности, соединений углекислоты имеем по рН уже существенно иную картину, чем для углекислоты.

pHt при содержании аммиака 0,5 и 1 мг/л:

Поправка dpH для обоих графиков практически  одинакова,  но она на порядок больше, чем для углекислоты:

Для смеси аммиака и углекислоты картина будет посложнее. Ее тоже можно посчитать.  Еще сложнее посчитать поправки для котловых вод.  Но какие следует делать температурные поправки  на  рН при вводе новых реагентов (например,  эпурамина) здесь я вам уже ничего не скажу.

Наверное, вы  уже сами видите,  что самое лучшее это не делать поправки - с ними ведь можно и  изрядно  переборщить,  -  а стараться измерять рН при температуре, близкой к 25 оС.

Во всяком случае,  делайте то, что имеет безусловный смысл: меряйте электропроводность по ее родной шкале, а не по шкале солесодержаний.  Меряйте рН с указанием температуры,  если она существенно отличалась от 25 оС. И т.д. Не надо искать способы как делать ошибки - они и сами нас найдут.

P.S. И все же  масса наших  вод -  питательная вода, пары на многих ТЭС в основном подходят под схему аммиак плюс углекискислота. При этом при рН>8 в водах практически отсутствует углекислота  в форме H2CO3,  что и упрощает расчет.  То есть, я хочу все же  предложить для вас  фрагмент по этой части, но правильно работать он будет только в диапазоне от 8-ми и более единиц рН.

Получился вот такой фрагмент с довольно широким диапазоном:

| t | CO2 | NH3 | pHt |
| --- | --- | --- | --- |
| оС | мг/кг | мг/кг |  |
| 15 | 0,5 | 0,25 | 8,6002 |
| 20 | 0,5 | 0,25 | 8,4296 |
| 25 | 0,5 | 0,25 | 8,2674 |
| 30 | 0,5 | 0,25 | 8,1116 |
| 35 | 0,5 | 0,25 | 7,961 |

Странно,  но поправка на температуру  получилась одинаковой во всем проверенном диапазоне,  причем  она близка  и к поправке  для раствора чистого аммиака – таблица и график:

| t | dpH |  | dpH для NH3: |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | -0,333 |  | -0,346 |
| 20 | -0,162 |  | -0,168 |
| 25 | 0 |  | 0 |
| 30 | 0,1555 |  | 0,1606 |
| 35 | 0,3062 |  | 0,3141 |

... Ну что ж,  я и сам  не ожидал,  что получится  такая до  примитивности  простая температурная  поправка на рН практически для всего рабочего  диапазона NH3-CO2. Но главная мысль, которую я пытался протолкнуть где доводами, а где эмоционально, не изменилась.  Надо бы нам, друзи, избавляться от страшно непродуктивного  обыкновения  цепляться  за какой-нибудь  частный случай и, ничтоже сумняшеся, распространять его на все и вся.

Да,  можно  пользоваться  шкалой  солесодержания. Но только  при отсутствии в измеряемой среде газовых составляющих, и только для нейтральных сред, и только для стандартных температур.

Да, можно пользоваться известными температурными поправками на рН, построенными для паров.  Но только для системы NH3-CO2, а  не  для чего-то еще.

Конечно,  эксплуатационному персоналу  часто не до "тонкостей". И верят они тому,  что обещает простоту. Но мы то приговорены  чем-то отличаться от  эксплуатационного персонала?!. Иначе не заработаем себе на хлеб.

И еще о хлебе.  Я немного раскачался  и добавил температурные поправки еще и к электропроводности.  Приведение к электропроводности при t=25 oC производится по формуле:

Для определения  поправочного множителя  aU можно использовать один из двух фрагментов, из которых второй чуть поточнее, а максимальная его погрешность приведения к электропроводности при t=25 oC чуть больше полпроцента – таблицы и график:

| t | aU |  | t | Ut | aU | U_25oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1,2313 |  | 15 | 1,5089 | 1,2392 | 1,8698 |
| 20 | 1,1013 |  | 20 | 1,6862 | 1,1047 | 1,8628 |
| 25 | 1 |  | 25 | 1,863 | 1 | 1,863 |
| 30 | 0,9159 |  | 30 | 2,0388 | 0,9132 | 1,8619 |
| 35 | 0,8434 |  | 35 | 2,2137 | 0,8385 | 1,8562 |

Я объединил  нынешние  фрагменты  с тем,  что было  у меня в файле modl2 Лист4 (это четыре столбца справа). Получился следующий  фрагмент с автоматическим расчетом результатов в эксель:

| t | Ut | pHt | aU | dpH | U_25oC | pH_25 | NH3 | CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1,5089 | 8,5983 | 1,2392 | -0,333 | 1,8698 | 8,265 | 0,2371 | 0,552 |
| 20 | 1,6862 | 8,4258 | 1,1047 | -0,162 | 1,8628 | 8,2639 | 0,2361 | 0,5498 |
| 25 | 1,863 | 8,2613 | 1 | 0 | 1,863 | 8,2613 | 0,2363 | 0,5507 |
| 30 | 2,0388 | 8,1042 | 0,9132 | 0,1555 | 1,8619 | 8,2596 | 0,2363 | 0,5508 |
| 35 | 2,2137 | 7,9538 | 0,8385 | 0,3062 | 1,8562 | 8,26 | 0,2354 | 0,5486 |

Вообще-то  по тем константам,  что я использовал в нынешних  расчетах,  должно бы было получиться 0,5 мг/л углекислоты и 0,25  мг/л  аммиака.  Но значения  констант  в справочниках приводятся разные, отсюда и расхождение. Однако главное в другом. Мы, может быть, впервые на сей планете соорудили подобного рода фрагмент.

Для  наших ТЭС  суперпроблемой является держать температуру пробы по нитке t=25 oC.  Но прибор с нашей встроенной программой смог  бы контролировать содержание аммиака и углекислоты в парах по трем  показателям автоматического  замера: рН, электропроводность и температура среды.  Еще проще  это можно сделать на ТЭС, где есть АСУ ТП.

Ну а в ручном режиме  вы можете  использовать этот фрагмент для нахождения поправок  к электропроводности  и рН, а также для определения углекислоты в парах в присутствие аммиака. Однако вы не должны применять этот фрагмент для сред вне схемы NH3-CO2.

Я не использовал  в этой затянувшейся беседе какие-то сложные выкладки,  а использовал лишь  картинки и готовые  фрагменты (программы  для компьютерных расчетов),  в которые  что-то можно подставлять  и получать расчетный результат. Надеюсь, это позволит нам сделать еще один какой-то шаг вперед?.. Уточненные варианты фрагментов см. в Excel – файл Фрагмент.xls.

Да, забыл вам рассказать,  что такое рН.  Если забыть о некоторой разнице между концентрацией и активностью, а она во многих случаях не существенна, то это будет не сложно. Итак:

Известно,  что  произведение  концентраций ионов Н и ОН при  25 oC  равно десять  в степени минус 14,  если эти концентрации выражены в г-экв/л.  Изобразим это научно-техническое достижение в виде:

|  |  | Н*ОН = 10^-14 |
| --- | --- | --- |
| Логарифмируем это выражение: |
|  | Log(H*OH)=Log(H)+Log(OH) = -14 |
|  | или |  |
|  | -Log(H*OH)=-Log(H)-Log(OH) = 14 |
| А так как -Log(H) принято обзывать рН, то |
|  | рН-Log(OH)=14 |
| При желании, можно получить несложные соотношения: |
|  | рН=14+Log(OH) |
|  | Log(OH)=-14+рН |
|  | OH=10^(-14+рН) |

Для  наглядности соорудим  табличку для рН и концентраций Н и ОН ионов при t=25 oC:

| рН | Н | ОН | Н*ОН | Н | ОН | Н | ОН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г-экв/л |  | мг-экв/л | мкг-экв/л |
| 7 | 10^-7 | 10^-7 | 10^-14 | 10^-4 | 10^-4 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | 10^-6 | 10^-8 | 10^-14 | 0,001 | 10^-5 | 1 | 0,01 |
| 5 | 10^-5 | 10^-9 | 10^-14 | 0,01 | 10^-6 | 10 | 0,001 |
| 4 | 10^-4 | 10^-10 | 10^-14 | 0,1 | 10^-7 | 100 | 10^-4 |
| 3 | 0,001 | 10^-11 | 10^-14 | 1 | 10^-8 | 1000 | 10^-5 |
| 7 | 10^-7 | 10^-7 | 10^-14 | 10^-4 | 10^-4 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | 10^-8 | 10^-6 | 10^-14 | 10^-5 | 0,001 | 0,01 | 1 |
| 9 | 10^-9 | 10^-5 | 10^-14 | 10^-6 | 0,01 | 0,001 | 10 |
| 10 | 10^-10 | 10^-4 | 10^-14 | 10^-7 | 0,1 | 10^-4 | 100 |
| 11 | 10^-11 | 0,001 | 10^-14 | 10^-8 | 1 | 10^-5 | 1000 |
| 12 | 10^-12 | 0,01 | 10^-14 | 10^-9 | 10 | 10^-6 | 10000 |

Еще, помнится, был вопрос о концентрациях в г-моль/л и в г-экв/л.

Возьмем,  к примеру,  кислоту HCl. Она может диссоциировать только по первой ступени, поскольку других ступеней у нее и нет:

HCl = H+ + Cl-

Ее можно нейтрализовать посредством NaOH:

HCl + NaOH = NaCl

А вот  угольная кислота может,  при желании, диссоциировать аж по двум ступеням:

H2CO3 = 2*H+ + CO3--

и щелочи на ее нейтрализацию потребуется в два раза больше:

H2CO3 + 2*NaOH = Na2CO3

Если  мы возьмем 1 г-моль  угольной кислоты  в пересчете на  CO2, т.е. 44 грамма, то на ее нейтрализацию потребуется не один, а аж два г-моля NaOH. Поразмыслив, ученые придумали считать, что один г-моль NaOH содержит один г-экв NaOH,  а один г-моль угольной кислоты содержит два г-экв угольной кислоты. Стало быть, баш на баш - на нейтрализацию  одного эквивалента любой кислоты требуется лишь один эквивалент щелочи и наоборот.

А если мы  уже оттитровали Na2CO3 кислотой  по фенолфталеину, т.е. перевели  в форму NaHCO3,  то чтобы дотитровать  далее по метилоранжу,   т.е. довести  до H2CO3, потребуется на это дотитрование лишь один г-экв NaOH. Мы об этом говорили, когда оценивали по разности общей и гидратной щелочности  содержание соединений угольной кислоты в питательной воде Кременчугской ТЭЦ. Тогда  мы  еще  обнаружили  по эксплуатационным  данным "лишнюю" щелочность, потому что, титруя, мы  не только оттитровываем соль  угольной кислоты, но и создаем при этом кислый рН,  т.е. создаем избыток  Н-ионов,  чтобы  подавить  диссоциацию  H2CO3.  Избыток Н-ионов это  и есть избыток вводимой при титровании кислоты HCl. А избыток  этот определяется рН пробы в конце ее титрования. Если  вы дотитровались  аж до рН=4,  то согласно  приведенной выше таблице  вы ввели избыток HCl,  равный 100 мкг-экв/л. Правда, до такого  зверства при титровании  обычно не доходят,  но какая-то систематическая погрешность титрования есть всегда.

Без этих  элементарных знаний,  что я тщусь вам довести, вы  - не химики или, как химики, вы не специалисты.

К сожалению, я не нашел в инструкции Ю.М. Кострикина указаний на ошибки титрования (вернее, почти не нашел). Но помню, что  была когда-то на этот счет его статья. Возможно,  Галина Алексеевна даст вам информацию на на сей предмет. А в инструкции я нашел, что кипятить или упаривать  пробы следует в сосудах из нержавеющей стали либо в платиновых чашечках.

Самым правильным было бы титровать пробы не по индикаторам, а  по рН-метру,  да и еще  без контакта  с внешней средой. Такие  приборы  уже наверняка  где-то  есть и вам,  молодые коллеги, на  дальнейшее следует это иметь ввиду.  А если в таком приборе есть еще и встроенная программа-анализатор...  Впрочем, и в этом случае мы, наладчики, приговорены иметь собственные мозги.

Однако пора бы  уже привести  и очередную картинку. Если мы имеем, к примеру, в титруемой пробе 20 мкг-экв/л HCO3 (около 0,9 мг/л в пересчете на СО2)  и пытаемся дотитровать это дело кислотой до состояния H2CO3, то получим следующие кривые титрования:

по которым видим,  что при рН=6 имеем примерно 6 мкг-экв/л недотитрованной углекислоты, при рН=5,5 - 2,5 мкг-экв/л, при рН=5 - всего  лишь  0,85 мкг-экв/л  недотитрованной углекислоты,  а при рН=4,5 недотитрованной углекислоты в форме HCO3 почти не остается - около 0,3 мкг-экв/л.  Вместе  с тем,  содержание  свободных H-ионов (ионов, не связанных с H2CO3) в процессе титрования увеличивается:  при рН=6 оно составляет 1 мкг-экв/л,  при рН=5,5 - чуть больше 3-х мкг-экв/л,  при рН=5 - уже 10 мкг-экв/л,  а при рН=4,5 избыток соляной кислоты,  которой мы титруем,  составляет более 30 мкг-экв/л при том,  что неоттитрованной углекислоты при этом практически уже нет.  При этом интервал перехода окраски по индикатору  метилоранж составляет 3,1--4,4 единиц рН,  а по смешанному индикатору - 4,4--6,2. Так что  перетитровать по индикаторам нам ничего не стоит,  а для титрования проб с малой щелочностью лучше использовать смешанный индикатор, а не метилоранж.

При определении гидратной щелочности (по  фенолфталеину при рН=~8,2)  происходит "титрование" не только соляной кислотой, но и углекислотой воздуха, как во время хранения пробы, так и, особенно интенсивно, в процессе ее титрования.  Французов в связи с эпураминным режимом  очень удивили данные Гидро Тех Инжиниринга, где при рН=9 гидратная щелочность равнялась нулю.  В теоретическом плане это для них непонятно, ну а в практическом -это фокусы поглощения углекислоты,  хотя и добавление индикатора тоже может изменить рН.

При определении общей щелочности фактор поглощения углекислоты из воздуха не столь существенен, как при определении щелочности гидратной, так как углекислота приходит из воздуха в форме СО2 и в конце титрования тоже остается в форме CO2+H2O (CO2+H2O= H2CO3). Но если мы пытаемся определить содержание соединений углекислоты  по разности  между общей и гидратной щелочностями, то  эта разность будет скорее всего завышенной.  И потому, что часть гидратной щелочности исчезнет за счет ее нейтрализации присутствующим  в воздухе  углекислым газом,  и потому, что общая щелочность  может быть  завышенной  вследствие избыточного содержания  Н-ионов в конце титрования соляной кислотой.

И еще раз о молях и эквивалентах.  Милое это дело - эквиваленты.  Оттитровал воду, записал результат  в мг-экв/л и забыл о том,  что в воде могут быть  и разные там моли,  как о кошмарном сне. Но вот в расчетах осаждения и вообще всюду, где применяются константы  диссоциации,  произведения растворимостей и т.п., эти  эквиваленты  как раз и не в ходу.  Суть этого "ущемления" в том, что моли,  в отличие от эквивалентов, всегда характеризуют определенное количество вещества. Какое бы вещество мы ни отыскали в в пределах сей планеты  и даже вселенной, в грамм-моле этого вещества  будет присутствовать  одно и то же  количество молекул - так  называемое  число  Авогадро,  равное  6,022*1023.  Если это  вещество  - газ, то,  пренебрегая досадными  тонкостями  (кто их  только сочиняет!),  можно сказать,  что моль  этого вещества при нормальных условиях занимает объем в 22,4 л.  И т.д.,  и т.п., и прочее.

Но, может быть, вам более по душе грамм-ионы? Тогда поговорим и о них. В грамм-ионе, как и в моле, всегда есть 6,022*1023 частиц -  что в грамм-ионе Cl-, что в грамм-ионе SO4--.  А вот в грамм-эквиваленте Cl- ионов хлора 6,022*1023, а в грамм-эквиваленте  сульфат ионов  в два раза меньше - всего лишь 3,011*1023. Однако если пересчитать количество зарядов в одном грамм-эквиваленте SO4--, то обнаружим, что их там столько же, как и в грамм- эквиваленте хлор-иона - т.е. снова 2*3,011*1023 = 6,022*1023.

--------

Итак, что же мы, надеюсь,  вынесли из этой затянувшейся беседы? Мы, надеюсь, выяснили, что электропроводность это неоднозначная,  зависящая  от температуры величина,  включающая  в себя  индивидуальные  электропроводности  (подвижности)  ионов,  в том числе электропроводности ионов, которые у нас принято относить к солесодержанию,  и электропроводности  ионов,  которые  у нас не  принято относить к солесодержанию, вроде ионов соединений аммиака или углекислоты. Кроме того, электропроводность могут составлять как электропроводности нейтральных солей, так и электропроводности щелочей или кислот, подвижности которых резко превышают подвижности нейтральных солей. Так что при оценке солесодержания следует либо  учитывать в расчетах эти неодинаковые подвижности, либо предварительно приводить растворы в нейтральное состояние т.е. их оттитровать  до нейтрального рН (по фенолфталеину). Последнее предпочтительнее, так как мы, во многих случаях, не знаем точного содержания в растворе ионов Н или ОН.

Мы, надеюсь, поняли, что пользоваться шкалой солесодержания без учета  вышеприведенных факторов  это не более, чем глупость, достойная сочувствия  относительно  тех,  кто культивирует  ее в себе.

Мы, надеюсь,  поняли, что истина  всегда  конкретна  (тезис  диалектики) и нельзя огульно применять температурные поправки на все и вся. Температурные поправки для системы Вода+NH3+CO2 категорически не подходят для системы Вода+СО2 или котловой воды.

Мы даже,  надеюсь,  осмыслили  тот факт,  что в  одном моле  двухосновной серной кислоты содержится два эквивалента в отличие от моля одноосновной соляной кислоты, где в одном ее моле содержится только один грамм-эквивалент.

Я также надеюсь, хотя и смутно, что мы уже знаем о том, что концентрации солей мы выражаем преимущественно в мг/л, мкг/л или в мг- и мкг-экв/л, но при использовании констант  равновесия или произведений растворимостей  и т.п. их значения всегда приводятся  только  применительно к концентрациям в г-моль/л.  Правда, и здесь  не обойтись  без досадных нюансов,  так как реально мы во многих  случаях оперируем не  с литрами или дм3, а с кг пара или  воды. Придется и по этому поводу сказать хотя бы пару слов. Откройте таблицы Вукаловича  и по графе удельных объемов вы обнаружите, что один литр отобранной пробы занимал гораздо более одного  литра  при  пребывании  этой пробы в пароперегревателе или в в барабане котла.

Мне  даже представляется, что мы уже знаем и о том, что при титровании по метилоранжу это как раз плюнуть - перетитровать. А при титровании вод с очень малой щелочностью можно перетитровать и в несколько раз.

Пожалуй, мы знаем даже о том, что кипятить и упаривать пробы следует  в сосудах  из нержавейки  или в платиновых чашечках,  если у нас есть деньги, чтобы их приобрести.

И,  наконец,  еще раз  настаиваю  на том,  что все эти азы, представленные  в файле vxr0,  вы должны  знать  до автоматизма. Иначе... иначе нам удачи не видать! Ну а далее уже можно  как по Пушкину:  Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так просвещеньем, слава богу, у нас не мудрено блеснуть... Просвещение нам нужно  и для нормального общения с эксплуатационным персоналом  и для элементарной  ориентировки  в наших  повседневных инженерных делах.

P.P.S.  Восточная  мудрость  учит,  что есть разные ступени знания. Первая,  она же исходная, ступень заключается в том, что прагнущий  знания человек не знает и не знает, чего он не знает. Вторая ступень  - человек не знает,  но знает, чего он не знает.  Я относительно  ваших знаний  нахожусь на первой ступени знания. Эта  длинная  лекция  предполагает  самостоятельное  ее изучение с тем,  чтобы  вы передали ее содержание и смысл посредством небольшого количества слов.  Если обнаружатся прорехи,  то мы совместно поднатужимся и выправим дефект.

В лекции много длинных слов и картинок,  но не так уж много  мыслей-положений,  которые следует  усвоить и понять.  Многочисленные эмоциональные связки и отступления, надеюсь,  не помешают   этому процессу  и даже поспособствуют ему.  По этой причине я не стал убирать из лекции и не слишком благозвучные моменты, а также "умничания" и т.п. Эмоции - это средство выделить подчеркиванием или красным цветом  основную мысль,  к чему я и прибегал. А алгоритм  беседы  сводится  к подкрепленным  картинками рецептам  относительно того,  какие действия уместны, а какие не стоит совершать.

Заканчивая эту длинную беседу  во все  том же эмоциональном  ключе, могу сказать,  что я пытался не мытьем, так катаньем, до-  вести до вас то,  что хотел довести. Теперь ваша очередь поработать на вас.

Желаю успехов!

И после всех P.S.

Как  говорил мой  школьный товарищ,  хорошая мысля приходит опосля.  Что-то  меня  толкнуло  и я решил проверить какие будут  температурные поправки на рН  для системы Вода+NaOH.  Получилось почти то же самое, что и для системы Вода+NH3+CO2:

Мне это говорит о том, что основным здесь "игроком" является константа диссоциации воды. А раз так, то найденные ранее температурные поправки без особой погрешности годятся для всех водных сред, рН которых более 8-ми (ниже 8-ми я пока не проверял).

Тем не  менее,  я не стал  переделывать  предыдущий  текст. Потому что главная его мысль остается неизменной: надо принимать за основу то, что безусловно, а остальное -  прерогатива церковных деятелей, а не инженеров.  Появился новый безусловный фактор и я его принимаю, о чем и вам говорю.  Но это полезное для практики уточнение  совершенно  ничего не меняет  во всей  остальной природе вещей.

Попутно замечу, что если все это слегка отяжелить коэффициэнтами активностей и т.п.,  то подобные изыскания потянут на научную диссертацию.  Правда,  занявших  последние годы топливоиспользованием,  я давно уже не следил за водно-химической литературой и может быть, что такую диссертацию уже кто-то и соорудил.

Для системы Вода+HCl при рН меньше 6-ти  константа диссоциации воды хотя и зависит от температуры,  но она как бы выключается из игры. Поэтому температурные поправки на рН здесь практически равны нулю. Как вы помните, и температурные поправки на рН для системы Вода+углекислота были не велики - на порядок меньше, чем для системы Вода+углекислота+аммиак.

Однако  я все же не успокоился  и решил  посмотреть, что же получится с другим показателем, который тоже иногда используется  - с показателем рОН [pOH=-log(OH)] при рН менее 6-ти.  С температурной поправкой на этот показатель  при рН менее 6-ти получилось абсолютно то же самое,  что и с температурной  поправкой на рН при рН более 8-ми:

На самом деле  на этом графике  не одна кривая,  а две расчетных кривых, но они наложились одна на другую.

Нет, на научную диссертацию это изыскание все-таки не тянет! Уж больно оно смахивает на примитив, где главный игрок всего лишь одна константа - константа диссоциации воды.

Для поправок на электропроводность  вида aUt=U_25/Ut откуда U_25=aUt*Ut, у меня получилось:

где верхняя по левому краю кривая построена для системы Вода+NaOH; нижняя - для системы Вода+HCl;

средняя - для системы Вода+NH3+CO2 (0,4+0,5 мг/л).

Верхняя по левому краю кривая  очень хорошо воспроизводится при рН>8,5, а нижняя - при рН<5,5.

Если  вместо соляной кислоты взять угольную  (например, два мг/л), то получится вот такой график:

Похоже на то,  что при необходимости и за неимением лучшего можно  пользоваться  средней кривой поправок для всех наших сред в пределах ВХР. Так и кривая для NaCl, которая здесь не приведена,  тоже практически  пойдет по средней кривой. Кривая для HCl, как мы видели,  из этой  компании выпадает.  Это можно объяснить тем, что температурная зависимость подвижности Н-иона менее резкая,  чем у других ионов.  Но с сильно кислыми  средами  мы и не сталкиваемся в стационаре при ведении ВХР - они более актуальны при эксплуатации обессоливающих установок приготовлении воды. Так что,  хотя и говорят обычно:  начал за здравие,  а кончил за упокой, то здесь вдруг вышло скорее наоборот.

И тем не менее, я не снимаю свои возражения против огульного подхода к использованию электропроводности и рН, а лишь уточняю их.

И еще немного "лирики".  Как раз для этого есть повод.  Вы, как недавние студенты, можете осудить мой порядок изложения этой беседы, и вы будете правы. Но вы, наверное, не знаете другого. В каком-нибудь  научно-исследовательском  институте  молодые  люди могли бы много дать за то, чтобы получить подобную возможность проследить  за всеми этапами развития мысли и получения  результата без изъятий и прикрас. Я оставляю вам эту возможность.

Последние проверки

Проведенные расчеты показывают,  что система  Вода+углекислота+NaOH  ведет себя  в отношении температурных  поправок почти так же,  как система Вода+углекислота+аммиак, если рассматривать это поведение в координатах электропроводность-рН.  Это означает то,  что выявленные  закономерности  для температурных  поправок можно  использовать не только для питательной воды  (за исключением новых режимов,  которые на предмет поправок не анализировавались), но и для натрий-катионированной воды и, возможно, также для  циркуляционной воды.  И т.д. и прочее.  Но зато в диапазоне рН менее восьми, эти поправки ведут себя, мягко говоря, экзотично. Результаты  расчетов системы Вода+углекислота+аммиак для содержания соединений углекислоты 0,04; 0,2 и 1,0 мг/л,      им отвечают графики:

Характер  кривых говорит сам за себя. Он говорит о том, что при рН<8,3  определить температурные  поправки на пальцах просто невозможно. Так что лучшее, что можно сделать, это замерять рН и электропроводность проб  при температуре,  близкой к 25 оС. Возможно,  я со временем сделаю  специальную программу  для расчета температурных поправок, если в ней возникнет необходимость.